## DAC Testing
Instructed | Multimeter | Gain | ADC UNB | Calib | Gain | ADC DAC | Calib | Gain
0 | 0.0098 | 0.0098 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.004
0.1 | 0.1158 | 1.158 | 0.157 | 0.63694 | 1.57 | 0.143 | 0.6993 | 1.43
0.2 | 0.2158 | 1.079 | 0.279 | 0.71685 | 1.395 | 0.269 | 0.74349 | 1.345
0.3 | 0.3158 | 1.0527 | 0.396 | 0.75758 | 1.32 | 0.391 | 0.76726 | 1.3033
0.4 | 0.413 | 1.0325 | 0.533 | 0.75047 | 1.3325 | 0.517 | 0.77369 | 1.2925
0.5 | 0.51 | 1.02 | 0.658 | 0.75988 | 1.316 | 0.648 | 0.7716 | 1.296
0.6 | 0.612 | 1.02 | 0.781 | 0.76825 | 1.3017 | 0.77 | 0.77922 | 1.2833
0.7 | 0.711 | 1.0157 | 0.909 | 0.77008 | 1.2986 | 0.898 | 0.77951 | 1.2829
0.8 | 0.81 | 1.0125 | 1.031 | 0.77595 | 1.2887 | 1.021 | 0.78355 | 1.2762
0.9 | 0.899 | 0.99889 | 1.152 | 0.78125 | 1.28 | 1.145 | 0.78603 | 1.2722
1 | 1.005 | 1.005 | 1.27 | 0.7874 | 1.27 | 1.268 | 0.78864 | 1.268
1.1 | 1.103 | 1.0027 | 1.404 | 0.78348 | 1.2764 | 1.394 | 0.7891 | 1.2673
1.2 | 1.206 | 1.005 | 1.536 | 0.78125 | 1.28 | 1.519 | 0.78999 | 1.2658
1.3 | 1.308 | 1.0062 | 1.662 | 0.78219 | 1.2785 | 1.646 | 0.78979 | 1.2662
1.4 | 1.408 | 1.0057 | 1.765 | 0.7932 | 1.2607 | 1.773 | 0.78962 | 1.2664
1.5 | 1.499 | 0.99933 | 1.914 | 0.7837 | 1.276 | 1.901 | 0.78906 | 1.2673
1.6 | 1.601 | 1.0006 | 2.036 | 0.78585 | 1.2725 | 2.026 | 0.78973 | 1.2662
1.7 | 1.703 | 1.0018 | 2.157 | 0.78813 | 1.2688 | 2.154 | 0.78923 | 1.2671
1.8 | 1.803 | 1.0017 | 2.294 | 0.78466 | 1.2744 | 2.278 | 0.79017 | 1.2656
1.9 | 1.904 | 1.0021 | 2.412 | 0.78773 | 1.2695 | 2.407 | 0.78936 | 1.2668
2 | 2.003 | 1.0015 | 2.537 | 0.78833 | 1.2685 | 2.528 | 0.79114 | 1.264
2.1 | 2.094 | 0.99714 | 2.665 | 0.78799 | 1.269 | 2.653 | 0.79156 | 1.2633
2.2 | 2.199 | 0.99955 | 2.797 | 0.78656 | 1.2714 | 2.781 | 0.79108 | 1.2641
2.3 | 2.297 | 0.9987 | 2.887 | 0.79667 | 1.2552 | 2.887 | 0.79667 | 1.2552
2.4 | 2.397 | 0.99875 | 3.051 | 0.78663 | 1.2713 | 3.039 | 0.78973 | 1.2663
2.5 | 2.499 | 0.9996 | 3.177 | 0.78691 | 1.2708 | 3.171 | 0.78839 | 1.2684
2.6 | 2.597 | 0.99885 | 3.3 | 0.78788 | 1.2692 | 3.3 | 0.78788 | 1.2692
2.7 | 2.693 | 0.99741 | 3.3 | 0.81818 |  | 3.3 | 0.81818
2.8 | 2.794 | 0.99786 | 3.3 | 0.84848 |  | 3.3 | 0.84848
2.9 | 2.895 | 0.99828 | 3.3 | 0.87879 |  | 3.3 | 0.87879
3 | 2.995 | 0.99833 | 3.3 | 0.90909 |  | 3.3 | 0.90909
3.1 | 3.097 | 0.99903 | 3.3 | 0.93939 |  | 3.3 | 0.93939
3.2 | 3.197 | 0.99906 | 3.3 | 0.9697 |  | 3.3 | 0.9697
3.3 | 3.293 | 0.99788 | 3.3 | 1 |  | 3.3 | 1
3.4 | 3.394 | 0.99824 | 3.3 | 1.0303 |  | 3.3 | 1.0303
3.5 | 3.492 | 0.99771 | 3.3 |  |  | 3.3
3.6 | 3.591 | 0.9975 | 3.3 |  |  | 3.3
3.7 | 3.693 | 0.99811 | 3.3 |  |  | 3.3
3.8 | 3.792 | 0.99789 | 3.3 |  |  | 3.3
3.9 | 3.891 | 0.99769 | 3.3 |  |  | 3.3
4 | 3.99 | 0.9975 | 3.3 |  |  | 3.3
4.1 | 4.07 | 0.99268 | 3.3 |  |  | 3.3
4.2 | 4.19 | 0.99762 | 3.3 |  |  | 3.3
4.3 | 4.28 | 0.99535 | 3.3 |  |  | 3.3
4.4 | 4.37 | 0.99318 | 3.3 |  |  | 3.3
4.5 | 4.47 | 0.99333 | 3.3 |  |  | 3.3
4.6 | 4.58 | 0.99565 | 3.3 |  |  | 3.3
4.7 | 4.67 | 0.99362 | 3.3 |  |  | 3.3
4.8 | 4.77 | 0.99375 | 3.3 |  |  | 3.3
4.9 | 4.89 | 0.99796 | 3.3 |  |  | 3.3
5 | 4.91 | 0.982 | 3.3 |  |  | 3.3
|  | 0.98688 |  | 0.79561 | 1.2963 |  | 0.80245 | 1.2807

## ResistorPointTests
VIN | Multimeter Resistor | R1 Resistor | Calibration Factor | VR | Vcalib | Measured R | Min | Max | Accurate
2 | 0 | 100 | 0.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Accurate
2 | 10 | 100 | 0.7787 | 0.2334 | 0.18175 | 9.9958 | 9.5 | 10.5 | Accurate
2 | 12 | 100 | 0.7756 | 0.2763 | 0.2143 | 12.0008 | 11.4 | 12.6 | Accurate
2 | 15 | 100 | 0.7783 | 0.3353 | 0.26096 | 15.0062 | 14.25 | 15.75 | Accurate
2 | 18 | 100 | 0.7752 | 0.3958 | 0.30682 | 18.1212 | 17.1 | 18.9 | Accurate
2 | 22 | 100 | 0.7801 | 0.4626 | 0.36087 | 22.0163 | 20.9 | 23.1 | Accurate
2 | 27 | 100 | 0.7756 | 0.5482 | 0.42518 | 26.999 | 25.65 | 28.35 | Accurate
2 | 33 | 100 | 0.7734 | 0.6419 | 0.49645 | 33.0181 | 31.35 | 34.65 | Accurate
2 | 39 | 100 | 0.7754 | 0.7241 | 0.56147 | 39.0305 | 37.05 | 40.95 | Accurate
2 | 47 | 100 | 0.7753 | 0.8253 | 0.63986 | 47.0432 | 44.65 | 49.35 | Accurate
2 | 56 | 100 | 0.7782 | 0.9229 | 0.7182 | 56.0307 | 53.2 | 58.8 | Accurate
2 | 68 | 100 | 0.7812 | 1.0368 | 0.80995 | 68.0599 | 64.6 | 71.4 | Accurate
2 | 82 | 100 | 0.7775 | 1.1289 | 0.87772 | 78.2086 | 77.9 | 86.1 | Accurate

## ResistorSweepTest
Multimeter Resistance | Measured Resistance
0 | 0
9.848 | 9.7205
11.972 | 12.0008
15.124 | 15.0018
18.872 | 18.1215
22.004 | 22.0347
27.101 | 26.7981
33.012 | 32.8034
39.201 | 38.9701
47.1 | 46.0034
56.023 | 56.0301
68.014 | 68.9084
79.785 | 78.4099

## StandardSolutionTesting
Standard Solution Testing: Solution of 35 PSU at 15 celcius
1 | V IN | Vp Raw | Vp AMP | Calib F | Probe V | Resistance | Conductivity
10000 | 1.2 | 0.101 | 1.112 | 0.7786 | 0.078709 | 701.9535 | 0.035615
10000 | 1.2 | 0.089 | 0.997 | 0.7786 | 0.070569 | 624.8235 | 0.040011
10000 | 1.3 | 0.122 | 1.355 | 0.7739 | 0.09533 | 791.3407 | 0.031592
10000 | 1.3 | 0.111 | 1.251 | 0.7739 | 0.088014 | 726.1924 | 0.034426
10000 | 1.4 | 0.121 | 1.312 | 0.7739 | 0.092305 | 705.8617 | 0.035418
10000 | 1.4 | 0.131 | 1.452 | 0.7739 | 0.10215 | 787.1108 | 0.031762
10000 | 1.5 | 0.143 | 1.573 | 0.7745 | 0.11075 | 797.2199 | 0.031359
10000 | 1.5 | 0.123 | 1.359 | 0.7745 | 0.095686 | 681.3715 | 0.036691
10000 | 1.6 | 0.201 | 2.211 | 0.7724 | 0.15525 | 1074.5988 | 0.023264
10000 | 1.6 | 0.134 | 1.451 | 0.7724 | 0.10189 | 680.0993 | 0.036759
1000 | 1.2 | 0.617 | 3.3 | 0.7757 | 0.47861 | 663.4481 | 0.037682
1000 | 1.2 | 0.589 | 3.3 | 0.7757 | 0.45689 | 614.8291 | 0.040662
1000 | 1.3 | 0.653 | 3.3 | 0.7801 | 0.50941 | 644.3318 | 0.0388
1000 | 1.3 | 0.671 | 3.3 | 0.7801 | 0.52345 | 674.065 | 0.037088
1000 | 1.4 | 0.711 | 3.3 | 0.7756 | 0.55145 | 649.8764 | 0.038469
1000 | 1.4 | 0.759 | 3.3 | 0.7756 | 0.58868 | 725.5839 | 0.034455
1000 | 1.5 | 0.802 | 3.3 | 0.7698 | 0.61738 | 699.4849 | 0.035741
1000 | 1.5 | 0.832 | 3.3 | 0.7698 | 0.64047 | 745.1471 | 0.03355
1000 | 1.6 | 0.901 | 3.3 | 0.7795 | 0.70233 | 782.3912 | 0.031953
1000 | 1.6 | 0.86 | 3.3 | 0.7705 | 0.66263 | 706.9034 | 0.035366
[6 empty] | 723.8316 | 0.035033
[6 empty] | AVG Res | AVG Con

## StandardSolutionSweep
Sweep from 0-2V over standard solution (35 PSU @ 15 degrees) | [8 empty] | 0.01 | 0.0004
V In | V Probe | V Amp | Amp/11 | 1 | Calib Factor | Actaul VP | Res | Cond
0 | 0 | 0.005 | 0.00045455 | 10000 | 0.78 | 0.00035455
0.1 | 0.002 | 0.021 | 0.0019091 | 10000 | 0.78 | 0.0014891 | 151.16 | 0.16539
0.2 | 0.004 | 0.046 | 0.0041818 | 10000 | 0.78 | 0.0032618 | 165.7949 | 0.15079
0.3 | 0.009 | 0.143 | 0.013 | 10000 | 0.78 | 0.01014 | 349.8241 | 0.071464
0.4 | 0.019 | 0.222 | 0.020182 | 10000 | 0.78 | 0.015742 | 409.6677 | 0.061025
0.5 | 0.021 | 0.269 | 0.024455 | 10000 | 0.78 | 0.019075 | 396.6217 | 0.063032
0.6 | 0.032 | 0.421 | 0.038273 | 10000 | 0.78 | 0.029853 | 523.5968 | 0.047747
0.7 | 0.041 | 0.532 | 0.048364 | 10000 | 0.78 | 0.037724 | 569.6057 | 0.04389
0.8 | 0.049 | 0.62 | 0.056364 | 10000 | 0.78 | 0.043964 | 581.5016 | 0.042992
0.9 | 0.069 | 0.713 | 0.064818 | 10000 | 0.78 | 0.050558 | 595.193 | 0.042003
1 | 0.079 | 0.811 | 0.073727 | 10000 | 0.78 | 0.057507 | 610.1614 | 0.040973
1.1 | 0.09 | 0.928 | 0.084364 | 10000 | 0.78 | 0.065804 | 636.278 | 0.039291
1.2 | 0.098 | 1.102 | 0.10018 | 10000 | 0.78 | 0.078142 | 696.5392 | 0.035892
1.3 | 0.11 | 1.243 | 0.113 | 10000 | 0.78 | 0.08814 | 727.3117 | 0.034373
1.4 | 0.121 | 1.345 | 0.12227 | 10000 | 0.78 | 0.095373 | 731.0343 | 0.034198
1.5 | 0.132 | 1.469 | 0.13355 | 10000 | 0.78 | 0.10417 | 746.2593 | 0.0335
1.6 | 0.147 | 1.673 | 0.15209 | 10000 | 0.78 | 0.11863 | 800.8194 | 0.031218
1.7 | 0.161 | 1.775 | 0.16136 | 10000 | 0.78 | 0.12586 | 799.5726 | 0.031267
1.8 | 0.191 | 2.101 | 0.191 | 10000 | 0.78 | 0.14898 | 902.3513 | 0.027705
1.9 | 0.217 | 2.394 | 0.21764 | 10000 | 0.78 | 0.16976 | 981.1125 | 0.025481 |  | AVG Res | AVG Con
2 | 0.243 | 2.684 | 0.244 | 10000 | 0.78 | 0.19032 | 1051.6776 | 0.023772 |  | 621.3041 | 0.040546
V In | V Probe | V Amp | Amp/11 | 1 | Calib Factor | Actaul VP | Res | Cond
0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0.77 | 0 | 0 | 0
0.1 | 0.001 | 0.013 | 0.0011818 | 10000 | 0.77 | 0.00091 | 91.8357 | 0.27223
0.2 | 0.004 | 0.051 | 0.0046364 | 10000 | 0.77 | 0.00357 | 181.7441 | 0.13756
0.3 | 0.01 | 0.145 | 0.013182 | 10000 | 0.77 | 0.01015 | 350.1811 | 0.071392
0.4 | 0.019 | 0.217 | 0.019727 | 10000 | 0.77 | 0.01519 | 394.7403 | 0.063333
0.5 | 0.024 | 0.264 | 0.024 | 10000 | 0.77 | 0.01848 | 383.7847 | 0.065141
0.6 | 0.038 | 0.404 | 0.036727 | 10000 | 0.77 | 0.02828 | 494.6477 | 0.050541
0.7 | 0.048 | 0.52 | 0.047273 | 10000 | 0.77 | 0.0364 | 548.5232 | 0.045577
0.8 | 0.056 | 0.612 | 0.055636 | 10000 | 0.77 | 0.04284 | 565.7985 | 0.044185
0.9 | 0.064 | 0.707 | 0.064273 | 10000 | 0.77 | 0.04949 | 581.8862 | 0.042964
1 | 0.073 | 0.803 | 0.073 | 10000 | 0.77 | 0.05621 | 595.5774 | 0.041976
1.1 | 0.085 | 0.922 | 0.083818 | 10000 | 0.77 | 0.06454 | 623.2979 | 0.040109
1.2 | 0.095 | 1.044 | 0.094909 | 10000 | 0.77 | 0.07308 | 648.4932 | 0.038551
1.3 | 0.108 | 1.173 | 0.10664 | 10000 | 0.77 | 0.08211 | 674.1988 | 0.037081
1.4 | 0.118 | 1.313 | 0.11936 | 10000 | 0.77 | 0.09191 | 702.6275 | 0.035581
1.5 | 0.133 | 1.483 | 0.13482 | 10000 | 0.77 | 0.10381 | 743.5234 | 0.033624
1.6 | 0.153 | 1.687 | 0.15336 | 10000 | 0.77 | 0.11809 | 796.877 | 0.031372
1.7 | 0.178 | 1.948 | 0.17709 | 10000 | 0.77 | 0.13636 | 872.0677 | 0.028667
1.8 | 0.205 | 2.268 | 0.20618 | 10000 | 0.77 | 0.15876 | 967.3174 | 0.025845
1.9 | 0.232 | 2.565 | 0.23318 | 10000 | 0.77 | 0.17955 | 1043.6223 | 0.023955 |  | AVG Res | AVG Con
2 | 0.26 | 2.864 | 0.26036 | 10000 | 0.77 | 0.20048 | 1114.0749 | 0.02244 |  | 618.741 | 0.041241

## SalinityTesting
Salinity (PSU) | Temperature ('C) | Probe Voltage | Calibration Factor | Corrected Voltage | Resistance (Ohm) | Calculated Salinity
34.7 | 15 | 0.119 | 0.7739 | 0.092094 | 704.134 | 35
30.1 | 15 | 0.145 | 0.7745 | 0.1123 | 872.1186 | 28.02
25.7 | 15 | 0.167 | 0.7601 | 0.12694 | 997.0965 | 24.15
25.1 | 24.31 | 0.108 | 0.7687 | 0.08302 | 630.3784 | 25.82
34 | 24.27 | 0.084 | 0.7693 | 0.064621 | 483.9166 | 35.15